纯水设备技术参数

1、产品名称：纯水设备

2、产水量：250L/H（25℃）

3、产水水质：≥10MΩ（≤0.1us）（满足迈瑞设备用水要求，国家实验室用水一级标准，GB/T5750.1-2006）

4、外观要求：

（1）所有部件（含储水箱）箱体集成一体化，箱体外除进出水管道外无其他部件。占地面积不超过1平方。底部需增加SUS304不锈钢托盘，设置排水口连接至排水管道。
（2）水质监控数字化显示。

（3）机箱底部滑轮设计，方便移动。

5、纯水存储及输送要求：

（1）纯水进入使用仪器前不与空气接触。

（2）传送至用水点压力0.15-0.39Mpa（可调）。

（3）与用水仪器直接对接。

6、控制要求：

（1）主机全自动控制，无需人员操控。

（2）纯水根据用水仪器要求全自动输送。

售后服务要求

1、公司免费负责运输、安装、调试。

2、现场为用户培训操作维护人员壹名。

3、公司免费质保（耗材除外）至少壹年，终身维修。

4、接用户报修，响应时间1小时内，24小时内解决故障，保证客户正常使用。
