技术参数
1.系统泵

1.1.1 钛合金柱塞泵，单泵二泵头，≥2个除气阀，每个泵头都有独立除气阀。每个泵后都有润洗通路，润洗泵的柱塞杠，延长泵的使用寿命

1.1.2流速：0.1-25ml/min，压力范围：0–5 MPa (50bar，725 psi)

1.1.3 条件：0.25–25 ml/min, 0.7–3 cP，流速准确度≤±2%，流速精度RSD<0.5%

1.1.4 梯度准确度≤ ±2%,（条件：（2% to 98%B, 梯度流速范围0.5 to 20 mL/min, 黏度0.7 to 2 cP）
2. 检测器

2.1 紫外可见检测器

2.1.1 使用LED单一紫外光源（280nm）检测，无需预热，使用寿命长，冷光源、无热辐射，不会使样品升温。检测范围：-6 到 +6 AU，线性≤(5%，在0–2 AU之间

2.1.2 压力：0-2Mpa

2.1.3 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

2.2 电导检测器

2.2.1 检测范围：0.01－999.99 ms/cm

2.2.2 工作压力：0-5Mpa

2.2.3 电导精确度≤±0.01mS/cm或±2%（在0.3-300 ms/cm），实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。

2.2.4紫外检测器和电导检测器分开设计：可以在两者之间添加任何模块，流路优化更加灵活、方便

3. 标配阀门

3.1缓冲液入口切换阀（K9）：具有不少于3个缓冲液入口和1个样品入口，用于样品上样和梯度的形成。

3.2自动进样阀（V9-Inj）：无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换：可选择通过样品环或者超级样品环进行上样，也可以选择用泵进行大体积上样。
3.3单出口阀组件（V9-Os ）：可自动切换收集位置。其中一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有一个位置为大体积收集出口, 最后一个位置接废液.
4. 圆形组分收集器

4.1 可根据体积、时间和峰自动收集：可以升级支持一次性收集数目≥350个，收集范围从0.1 ml -50 ml。

4.2 兼容3，5，8，15和50 ml的收集管。

4.3 具有滴感应器，防滴漏功能。

4.4 流路：PEEK惰性材料以保持蛋白活性,耐受有机溶剂，支持反相层析。
5. 控制软件

5.1 软件一共具有四个窗口：系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价，窗口之间可自由转换。

5.2 内置层析柱和凝胶的信息，直接选择层析柱、智能编程，随时下载升级层析柱信息并支持添加层析柱。

5.3 远程监测：可实现移动设备平板、手机或计算机在局域网内通过浏览器查看一至多台设备的使用情况，可同时显示≥5条实时曲线和≥50个运行数据；可查看仪器报警信息，及时发现运行异常的设备，可分类或分组筛选查看仪器，了解仪器在特定时间内的使用频率，便于仪器管理。

5.4 远程控制：可实现使用移动设备平板、手机或计算机在局域网内通过浏览器控制设备，可进行手动命令操作，对设备进行远程控制，支持浏览查看结果中任意三个月时间段的结果数据，支持放大、导出图片等操作，方便远程查看实验结果数据。

5.5 内置插件市场，可按客户需求在线添加扩展插件。

本设备主要用来做膜蛋白（尤其是G蛋白偶联受体）相关纯化，需提供竞标设备在膜蛋白应用相关发表文献或佐证材料。
本设备需要配套superdex200分子筛层析柱一根、配套工作站一套、配套层析柜一套。
