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1、 项目名称：
	[bookmark: _GoBack]扬州大学附属医院京沪高级医学中心新增耗材清单  

	序号
	产品名称
（通用名）
	规格型号
（参考）
	产品参考价格
	临床申报耗材功能需求及性能参数
	预计年使用量

	
	
	
	
	
	

	1
	一次性使用鼻胃肠管
	NT132/14、16
	497.98元/根
	1.胃肠营养，减压二合一；减压和营养分腔道进行，减少病人多次置管痛苦，减轻临床工作强度。灌吸在独立吸引腔进行，减少二次污染提高洗胃效果。有14、16号两种规格可选。                                                  2.头端开口设计。
	50

	2
	髋关节假体系统
	详见附件
	7100元/套
	髋关节参数
1、髋臼杯外径范围38mm-64mm
2、髋臼杯等离子钛涂层
3、采用高交联聚乙烯内衬，内径为28mm、32mm、36mm
4、采用四代粉陶
5、股骨柄采用等离子钛喷涂层
6、股骨柄适配微创小切口入路
7、股骨柄不低于7个规格
	50

	3
	腰颈椎假体螺钉系统
	详见附件
	3000元/套，单节段
	胸腰椎开放钉棒系统
1、三界面稳定：
颈部加粗，低断钉风险；
电化学标识技术，连接棒高强度，小钉配大棒，小且强；
负角钩锁螺纹，零爆钉和螺塞松脱。2、降低术后异物感
钉尾低切迹；
长尾平整断面无忧手术。3、省时省力
螺塞顺畅到位，零错牙风险；
持棒稳，置棒、抗旋一件搞定4、螺钉规格：
           型号：长尾万向、短尾万向、长尾单向、短尾单向
           直径：4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5mm
           长度：25、30、35、40、45、50、55、50、65mm
5、连接棒规格：
           直径：5.5、6.0mm
           长度：40-100mm,每5mm进制
                      100-200mm每10mm进制
                      另，200、250、300、350、400mm
6、横联规格：Φ3.5×55、60、65、70mm

胸腰椎微创钉棒系统
1、系统稳定可靠
负角钩锁：螺塞与钉座环抱力强
变径增强：螺钉强度高
2、操作高效流畅
四线螺纹、双自攻尖端：置钉更高效
螺纹对接技术：压棒提拉更简单
一步解锁：配备延长臂解锁器，解锁方便快捷
3、便捷取出延长臂
无需折断钉臂：可使用取出器，一步完成延长臂取出
尾部无毛刺残留
4、多场景适用
有6个骨水泥孔，具备优异的骨水泥弥散效果，支持需骨水泥加强场景
5、螺钉规格：
型号：万向、单向
 直径：5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm
 长度：25、30、35、40、45、50、55、50、65mm
6、连接棒规格：
  直径：5.5、6.0mm
  长度：40-100mm,每5mm进制
  100-200mm每10mm进制
	100

	4
	肩关节假体螺钉系统
	详见附件
	107000元/套
	1，可用于肩关节骨肿瘤、复杂肱骨近端骨折、巨大肩袖撕裂、肩关节炎、复发性肩关节脱位、肱骨头坏死/软骨磨损以及初次肩关节置换翻修的手术治疗；
2， 可提供上述术式的生物型固定；
3， 可提供反肩翻修方案，包括肱骨侧和肩盂侧；
4， 需提供模块化组配，且规格型号满足临床需求。
5，肱骨柄，肱骨体，聚乙烯垫片，反式球头（正心和偏心型），肩胛盂基座，螺钉
	20

	5
	膝关节假体螺钉系统
	详见附件
	5300元/套
	膝关节参数
1、股骨髁设计有5°外翻角
2、胫骨平台带收窄立柱设计
3、垫片有6mm、8mm厚度
4、髁间盒渐变设计，截骨量从小到大依次递增，确保每个股骨髁最小的髁间截骨量
5、10个标准号假体，4个缩窄型假体，相邻规格AP差值3mm
6、10个胫骨托规格，相邻号AP差值2mm，ML差值3mm
7、与标准型股骨髁相比，AP及后髁高度不变，前髁高度减小1.5mm和ML减小3mm
8、可选的延长杆，为骨质疏松及胫骨平台少量缺损患者提供稳定性更好的稳定性
	50

	6
	吻合口加固修补片
	详见表格
	1500元、3000元、1083.88元
	吻合口加固修补片                                                                                                                             1、需要具备胰体尾切除手术中，封堵分支胰管降低胰瘘风险的效果                                                            2、warshaw手术中要能保护脾血管断端，避免胰液腐蚀脾血管                                                                                                                   3、需要生物活性材料，可吸收，能再生，耐受感染                                                                                            4、可用于胃、肠、胰腺、肺等吻合口残端的加固                                                                                  5、袖套状和平片，需要具有套装和单片的独立包装                                                                            6、套装使用时，确保要能通过12mm穿刺器                                                                               7、需要具备低免疫原性、避免发热和增加引流量                                                                             
	100

	7
	超声骨刀
	详见附件
	11000/个
	一、功能要求：满足脊柱开放和微创手术下切骨、磨骨和钻孔需求。可用于脊柱椎管减压、椎板切除、骨赘去除、截骨等实现骨组织精准切割、磨削。利用超声组织选择性特点，切割骨质同时保护神经根、硬膜、血管等软组织，提升复杂脊柱手术安全性，减少术中出血、降低神经损伤风险。
二、性能参数：
1.可以适配超声骨动力设备或者超声骨动力系统设备进行使用；
2.刀尖最大工作振幅：≤120μm，在同等切割效率下，振幅越低软组织越安全；
3.刀头尖端横向振幅＜30μm，横向振幅越低，超声输出越稳定；
4.★尖端工作频率：30-39kHz，高打击力度设计，低噪音设计；
5.刀头安全性设计：钝性刀头设计，切割过程更安全，刀尖最薄处≥ 0.5mm，适合精细化切骨；
6.刀头材质：钛合金材质，组织相容性更好；
7.切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄；
8.刀头引流设计：所有刀头中心均有中空设计，有效引导液流，降温更充分；
9.具有V形设计刀头，适用于颈椎后路单开门/双开门等专用术式；
10.具有铣钻形刀头，可以用于骨科打孔操作；
11.具有脊柱内镜下刀头，长度140-300mm,微创刀头种类＞10种，可配合脊柱内镜下UBE及孔镜下截骨等操作。
12.切骨刀头种类≥7种，刀头需提供与投标设备一致的器械类别；
13.具有UBE通道下斜面方锉形刀头，完成UBE下骨组织的磨削等操作；
14.具有重复使用刀头。
	100

	8
	一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械
	M006D2201
	20000元/个
	 一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械用于缓解与 BPH 相关的症状和阻塞，并减少前列腺组织，适用于 40 岁（含）以上、前列腺体积大于等于 30-80cm3的男性。适用于治疗前列腺中央区和/或中叶增生
1.1可控的热蒸汽剂量 受控的 9 秒钟剂量的水蒸汽注入前列腺组织，储存的热能被释放，使细胞膜变性并导致细胞死亡并被人体吸收，从而使尿道旁的前列腺组织的体积缩小
1.2可兼容膀胱镜 可兼容 4mm/30°/30cm 的膀胱镜检查镜头
1.3蒸汽工作温度：103℃±5℃，且治疗温度＞100℃。
1.4治疗器械导管 导管为穿刺针、水蒸汽管路、硬质内镜镜头以及冲灌提供密封通道
1.5手控装置 有三个手控按键，提供两档盐水冲洗，穿刺针头置入，穿刺针头回收和水蒸汽注入的功能
1.6无菌水输水装置和插针接头 器械包装中具有单独的无菌水输水装置和插针接头，在进行组装后可以安装至设备上的输水装置支架处，提供治疗无菌水
1.7无菌水输送管线 治疗器械上连接无菌水输送装置的独立管线，输送用于热蒸汽治疗的无菌水
1.8盐水冲洗和排液管线 具有独立的两条盐水冲洗管线和排液管线，通过热疗消融导管提供冲灌用盐水和排出膀胱尿液及冲灌用盐水                    1.9.兼容冲洗介质：0.9% 氯化钠（生理盐水）；冲洗液容量适配：支持500ml、1000ml、3000ml等多种规格冲洗液袋。
	200

	9
	一次性射频等离子刀头
	VP7106/ VAM-X-0900185
	一次性使用等离子手术刀头（UBE）6900元、一次性使用手术电极（UBE）950元
	等离子刀头技术参数
1.用于椎间盘组织的消融，汽化，止血。刀头采用双极设计，无电
流通过人体，使用安全。

2.电极刀头采用先进的焊接工艺，不易断裂脱落
3.刀头规格:盘内消融止血刀头:长度2.5mmn*185mmmm，带≥2800mm连线
带≥2800mm连线，盘外切割消融刀头:长度120mm，最大外径4.4mm(带绝缘管)，
椎间孔镜下消融止血刀头:2.5mmr*340mm，带≥2800mm连线
4.陶瓷刀头，耐高温、不粘连、不离胶、无碳化。杜绝了其他电极术中出现离胶、发黑、粘连、碳化等问题，有效避免手术风险。
	100

	10
	一次性使用无菌冷冻消融针
	详见附表
	23800元/根
	1 适用范围：用于临床中除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗（用途需在注册证内体现）
2 降温工质：使用液氮或氮气或二氧化碳进行降温
3 复温温度：消融针最高复温温度≥65℃
4 降温温度：消融针最低温度≤-180℃
5 冷冻消融针针头直径需满足≤1.7mm和≥2.5mm至少2种规格的针型
6 消融针手柄形状至少包含直型和直角型
7 消融针针杆长度至少包含≤120mm和≥180mm两种规格
8 通过扫码或 RFID 等方式进行消融针的识别和添加
9 触控显示屏显示，全中文界面，主屏幕尺寸应大于等于17寸，并支持旋转和翻转
10 可记录手术过程中的温度、时间等参数
11 主机一体化设计，工作时无需外接工质
12 设备配套使用同一生产厂家的多点测温针，多点测温针有注册证
13 内置的冷媒存贮器的容量≥20L，至少满足连续2台手术使用
	20

	11
	一次性使用活检针套件
	CMBNA-BCL009
	3510元/套
	1.适用范围：配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森患者的联合治疗；
2.脑深部电刺激器为可充电型，质保时间＞40年；
3.脑深部电刺激器为双通道插孔，至少可连接16 触点电极；
4.可支持远程调控；
5.可支持输出模式包括不限于：正常、周期、体位、定时；
6.可同时设置不同通道采集生物电信号，并将采集的数据通过蓝牙发送给体外控制终端，开展局部场电位(LFP)分析；
7.脑深部刺激电极规格多样，包含4触点、8触点普通针状电极，以及方向性电极；
8.脑深部神经刺激导线应至少可适配4触点电极、8触点电极并且支持1根导线同时连接2根4触点电极；
	20

	12
	一次性无菌磨头
	LBAJ30-110/LWAJ40-110/LBAJ35-280
	4600元、4935、9000/只
	磨头技术参数：
1、磨头一体式设计，具有直型和弯型呈现方式，便于术中有更好的握持体验，磨头形状有金刚砂和切削刃两种可选择
2、开放磨头：一体式直型磨头，直径≥4mm，杆径≥4.0mm，长度90mm、100mm
3、UBE磨头：一体式弯曲设计，磨头直径≥3mm，杆径≥4mm，长度110mm
4、椎间孔镜磨头：一体式直型设计，磨头直径≤4mm，杆径≥3mm，长度260mm、280mm
	100

	13
	体外程控充电器 
	CNR613
	18000元/个
	1.适用范围：配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森患者的联合治疗；
2.脑深部电刺激器为可充电型，质保时间＞40年；
3.脑深部电刺激器为双通道插孔，至少可连接16 触点电极；
4.可支持远程调控；
5.可支持输出模式包括不限于：正常、周期、体位、定时；
6.可同时设置不同通道采集生物电信号，并将采集的数据通过蓝牙发送给体外控制终端，开展局部场电位(LFP)分析；
7.脑深部刺激电极规格多样，包含4触点、8触点普通针状电极，以及方向性电极；
8.脑深部神经刺激导线应至少可适配4触点电极、8触点电极并且支持1根导线同时连接2根4触点电极；
	20

	
	一次性使用神经刺激手术用工具套件 
	CNA60604
	10000元/套
	
	

	
	植入式可充电脑深部神经刺激器 
	CNS601B
	220000元/套
	
	

	
	植入式脑深部神经刺激电极 
	详见附件
	15000元、25000元、30000元/套
	
	

	
	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件
	详见附件
	6200元-20000元/套
	
	

	14
	微波治疗仪—一次性使用微波手术电极（带冷却灌注）
	MS7-9W
	3330元/支（脚控）
	技术参数表
1 临床适用范围 * 外科手术中直径3mm以下血管组织凝固、止血、多血实质性脏器切除。 
2 工作模式 * 手术止血、手术切割模式 
3 工作频率 # 915 MHz ± 25 MHz 
4 微波输出功率 # 0~120 W，可调 
5 微波功率发生模式 # 全系统固态微波发生器 
6 显示控制 * TFT显控 
7 治疗时间显示 1~30分钟，0~59秒 
8 输出控制方式 # 手动、脚控 
9 脚踏开关 # 防水等级IPX8 
10 传输导线 带旋转装置 
11 工作电压 220 V ± 10% 
12 输入功率 700 VA 
13 自动保护装置 设有过载保护系统 
14 辐射器安全 能承受1500 V、50 Hz电压，绝缘试验无击穿和闪烁现象 
15 辐射器无用辐射 小于10 mW/cm2 
	30


二、项目采购要求：
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院采购中心介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，同时承担相应的法律责任。
遴选要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；遴选文件内容须含有但不限于下面内容，请按下列顺序装订，注明项目清单序号及名称：
1、报价一览表：所投产品名称，规格型号（规格型号须与所投产品注册证或备注凭证一致）、单价、生产厂家（品牌）、注册证号、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等。
[bookmark: _Hlk107847716]2、企业信用承诺书（请填写附件1）
3、产品彩页、产品说明，注册证或备案凭证并附一份查询注册证时的药监部门网站截图（盖公章）。
4、产品中标平台截图，截图信息必须包含：产品编码、产品名称、注册证号、规格型号、单位、价格、品牌（必须截全）。
5、报价表，内容包含：（见附件2，可单独收费耗材的厂家必须提供27位国家码）（单独excel电子文件一份，同整体pdf文件一起发邮件）
6、供应商资质，承诺中选后提供产品授权、厂家资质（若有中间级经销单位，需提供其资质及授权书）
7、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件。
8、其他医院（以省内三甲医院为主）合同复印件或相关发票（至少3家）。
9、用户名单、采购时间及联系人（部门）。医院有权随机抽取一家医院进行调查，如发现虚假信息作无效报名处理。
10、售后服务承诺，送货及时性及响应承诺等。
11、遴选/谈判材料真实性及购销廉洁声明（见附件3）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]请将上述所有文件每页加盖公司公章后，扫描制作成一份pdf文件，以项目编号YDFYHC2026017+产品序号（第*）+产品名称+报名单位+品牌命名，发送至下述相应联系人邮箱，一份纸质版材料交至采购中心403办公室夏老师。报名资料需现场确认，若因报名材料未及时提交、未按照本清单内容递交或未现场确认，由供应商自行承担相应后果，视为自动放弃。
联系人邮箱：YDFYCGZX@126.com
报名截止时间：2026年9月29日
三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者技术咨询、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、本项目不接受联合体投标；
五、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，入库6个月后付款。
六、开标相关信息：
请于院内公开遴选前十分钟带遴选文件与样品一份（密封盖章）送至现场。地点：扬州大学附属医院西区医院，具体会议室另行通知，逾期将不予接收。
[bookmark: OLE_LINK6]遴选时间：另行通知（北京时间）
采购联系人及电话：0514-82099552 夏老师
地址：扬州市邗江中路368号扬大附院采购中心（行政楼403室）
                                 
                                 
                                    扬州大学附属医院采购中心
                                    2026年9月21日
[bookmark: _Hlk107847795]附件1：
企业信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会
信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系地址
	

	联系电话
	

	诚信档案
记录情况
	


	信用承诺
	我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
企业名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇  年  月  日





附件2：
可单独收费耗材报价单

	序号
	产品名称
（注册证名称）
	生产厂家（品牌）
	规格型号
	注册证号
	单位
	单价
	中标编码
	物价编码
	国家20位编码
	7位流水号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



非单独收费耗材报价单

	序号
	产品名称
（注册证名称）
	生产厂家（品牌）
	规格型号
	注册证号
	单位
	单价
	中标编码
	项目收费名称
	项目物价编码
	项目收费标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



试剂报价单

	序号
	产品名称
（注册证名称）
	生产厂家（品牌）
	规格型号
	注册证号
	单位
	报价
	单人份价格
	中标编码
	项目收费名称
	项目物价编码
	项目收费标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
1、 收费情况：填写①备案成功编码视同中标 ②项目收费（项目收费名称、项目收费编码、收费价格） ③备注：可填不可收费、需备案、需报医保等详细情况。




2、 耗材（试剂）按以下优先顺序排序：
（一）专机专用
1、 有标有医保（试剂项目收费）
2、 有标无医保
3、 备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））
4、 未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）
（二）非专机专用
1、有标有医保（试剂项目收费）或新技术（提供新技术编号）
2、有标无医保
3、备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））
4、未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）


附件3：院内谈判材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

扬州大学附属医院：
针对贵院此次遴选，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫健行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。





公司（签章）
年  月  日




