救护车招标参数
	序号
	参数项
	技术规格

	1
	工作条件
	（1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求；（2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）；（3）相对湿度小于等于80%。

	2
	总体要求
	能在采购单位所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。
★提供道路机动车辆生产企业及产品信息综合查询系统网站查询截图。

	3
	基本参数
	★客车底盘

	3.1
	外形尺寸（mm）
	5550mm≥长≥5300mm,2100mm≥宽≥1986mm,2500≥高≥2300mm

	3.2
	医疗舱尺寸（mm）
	长≥2500mm,宽≥1650mm,高≥1700mm

	3.3
	轴距（mm）
	≥3300

	3.4
	发动机功率（kw）
	≥105

	3.5
	安置及驱动方式
	前置前驱

	3.6
	变速器
	5速手动变速箱

	3.7
	最大总质量（kg）
	≥3510

	3.8
	发动机排量（ ml ）
	≥1998

	3.9
	燃油种类
	★柴油

	3.10
	油箱容积（L）
	≥80

	3.11
	油耗（L/100km）
	≥9.7

	3.12
	发动机型式
	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷

	3.13
	排放标准
	国六

	3.14
	制动形式
	前后盘式制动

	3.15
	前轮距/后轮距（mm）
	1736/1720

	3.16
	整备质量（kg）
	≥2500

	3.17
	额定载客（人）
	5-8

	3.18
	离合器
	单片干式

	3.19
	轮胎型号
	215/75R16LT

	3.20
	转向系统
	液压助力转向系统

	3.21
	悬架系统
	前麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架

	3.22
	空调系统
	冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制。

	3.23
	制热要求
	在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度以上。

	3.24
	制冷要求
	在环境温度40摄氏度时，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。

	3.25
	空调通风管路
	所有用于通风管路做抗菌涂层处理，★提供检测结果符合要求的第三方CMA检测报告。

	3.26
	水温
	在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。

	3.27
	安全气囊
	主驾驶座配备安全气囊。

	3.28
	其他
	电动车窗，遥控钥匙，中控锁，后视镜，8寸中控触摸屏，原车倒车雷达、影像,铝合金轮毂。

	3.29
	中移门窗户
	医疗舱右侧，侧拉门上为可移动式玻璃窗，玻璃窗移动幅度根据使用需要多档可调，每档带限位锁紧装置。

	二、救护车改装配置要求

	4
	外观
	救护车车身外表颜色为白色，红色3M反光膜，具体按照扬州市救护车车体统一标识执行。

	5
	警示系统
	由驾驶室控制

	5.1
	LED警灯
	车顶前为三段式LED异形警灯，后尾翼警灯为扰流设计，灯罩为蓝色，使用注塑成型厚薄均匀，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。（提供实物照片）

	5.2
	左右爆闪警灯
	车辆左右为侧爆闪灯，颜色为蓝色，中间带外照明，带控制器。

	5.3
	警灯、警报器
	双电喇叭，100W警报器，麦克风，慢速双音转换调，应符合GB/T 13954和GB 8108规定。★提供符合标准的第三方检测报告。

	6
	内饰
	医疗舱所有内饰及驾驶室内顶均采用ABS材料吸塑一次成型。

	7
	内饰材料特性
	防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味。环保无重金属（铅、镉、铬、汞、苯质量分数≤100mg/Kg）。符合GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》、符合GB/T24128-2009《塑料防霉性能试验方法》、GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》★提供国家权威检测机构出具的检验报告印证上述参数指标。

	8
	中隔墙
	中隔墙内饰采用ABS一次成型，将驾驶舱和急救舱完全隔离。

	9
	观察窗
	中隔墙上配有透明推拉式观察窗。

	10
	密封隔离
	中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。

	11
	医疗器械平台
	器械柜及平台均采用ABS一次成型。

	
	
	器械平台上可放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。

	
	
	平台下方有≥3组器械柜，配有锁扣柜门；1组开放式器械柜可放置吸引器等急救用品。

	12
	药品柜
	药品柜位于医疗舱左侧前方，分别为≥3层，可放置药品盒，药品分类并具有独立存放区域，便于医护人员的取放操作。

	
	
	可放置湿化瓶、呼吸机接口，便于医护人员的取放操作并有明显标识。

	13
	内饰顶
	采用ABS材料一次吸塑成型。

	
	
	前方装有液晶控制系统。

	
	
	左侧有≥3组独立吊柜，下方透明设计可观察储存物品及耗材；中隔墙上方有1组吊柜，均带上翻门。

	
	
	顶部中间凸台分别安装消毒灯、手术灯、1组输液架、2条安全行车扶手、对讲系统。

	
	
	顶部右侧为≥3组储物盒。

	
	
	左后侧装有夜间外照明灯1只。

	14
	氧气瓶柜
	安装于左侧后方位置，氧气柜门带有锁扣装置，氧气柜门上有可观察口，便于医护人员观察氧气压力表。

	15
	医疗舱左侧饰板
	左侧饰板上有≥2块可观察玻璃窗。

	
	
	安装≥6组220V电源插座、≥3组12V电源插座。

	
	
	插座旁装有医疗设备电源线收纳盒≥2组。

	16
	安装要求
	医疗舱内饰安装与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。

	17
	储物柜
	医疗舱中隔墙下方装有≥1组上翻门储物柜，带锁扣装置；可放置氧气袋等医疗急救用品。

	18
	地板
	医疗舱铺设医用地板，耐磨、耐酸碱、防滑、防霉、抗菌；
该铺地材料符合GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》、GB/T11982.1-2015《聚氯乙烯卷材地板第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板》、FZ/T01007-2008《涂层织物 耐低温性的测定》。
★提供国家权威检测机构出具的检验报告印证上述参数指标和性能特征。

	19
	护士座椅
	位于中隔墙处，座垫采用冷发泡海绵，座椅可折叠，附三点式安全带，下方具有储物空间。符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。

	20
	医生座椅
	位于中门处，朝前安装，带折叠功能，附三点式安全带。符合GB 15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。★提供国家权威检测机构出具的检验报告。

	21
	长排柜式座椅
	医疗舱右侧布置带两点式安全带的2人长条座椅，座垫材质为PU皮冷发泡一次成型，乘坐舒适。长条柜采用ABS材料一次吸塑成型，背部材质为PU皮冷发泡一次成型，长条柜带上掀门，内部为储物空间，附2个安全带。

	22
	扶手
	在上下车门处及顶部安装相应的安全扶手。

	23
	控制系统
	医疗舱配有≥10寸液晶触摸控制屏，驾驶舱配有≥4寸液晶触摸控制屏。双并联控制，可同时实现电气设备开关功能。★提供国家权威检测机构出具的检验报告。

	24
	功能界面
	控制屏上显示12V、220V电压、照明灯、消毒灯、顶射灯、后外照明灯、换气扇、逆变器、负压消毒等相关用电设备的工作状态，能够使工作人员直观的掌握用电设备的工作状态并及时发现故障。

	25
	电源系统
	在车辆启动状态下，24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V电源插座三组及220V电源插座六组。在220V电源输出端安置了漏电及短路保护器。

	26
	专用电瓶
	免维护汽车专用电瓶，容量≥80Ah，在驻车时可供一些医疗器械使用，自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。

	27
	逆变器
	智能逆变，12V输入，输出为220V、≥1000W纯正弦波电源。

	28
	线束
	救护车线束应符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》，应符合GB/T 39560系列(电子电气产品中限用物质的检测)；应符合GB/T 25085.3-2020《道路车辆汽车电缆第3部分:交流30V或直流60V单芯铜导体电缆的尺寸和要求》。★提供符合标准的第三方检测报告。

	29
	外接充电系统
	长时间驻车时，可外接市电对车载电瓶充电，也可直接为车载设备供电。

	30
	安全保护
	电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。

	31
	供氧系统
	隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。

	32
	管道
	隐藏式管氧气，安装、检测便捷，预留呼吸机用气接口。

	33
	氧气瓶
	≥10升氧气瓶两只，带固定装置。应符合GB/T5099.3 《钢质无缝气瓶》标准要求的要求。★由取得特种设备生产许可的企业制造商，提供产品合格证和监督检验证书。

	34
	高压减压阀
	实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。

	35
	湿化瓶
	双路即插即用湿化瓶。

	36
	杀菌系统
	采用环形内嵌式紫外线消毒灯，可定时控制。

	37
	照明灯
	LED照明灯共 ≥4只、医疗舱内独立控制，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修，舱内光照充足均匀，光线柔和。

	38
	顶射灯
	高亮度LED射灯≥4只，适用于医护人员夜间急救使用。

	39
	对讲系统
	前后无线对讲，双向控制。

	40
	输液固定系统
	在担架车上方安装1组输液架，输液挂钩能同时满足3袋以上的输液需要。

	41
	通讯系统
	在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。

	42
	其他
	前后舱各配置灭火器1个；医疗舱配医疗垃圾桶一只。

	43
	安全要求
	每个座位配安全带。

	44
	保护措施
	医疗舱内均为过渡软包装，内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施。

	45
	内壁加固
	医疗舱内壁加固防撞处理。

	46
	上车踏板
	中门上车踏板、尾门上车踏板。

	47
	担架系统
	

	47.1
	自动上车担架
	在医疗舱中间位置安装自动上车担架一套, 能够快速实现高低位转换，便于病人上下救护车。

	
	
	承重≥181Kg；自重：≤33Kg
床面变位范围：低位≤195×58×23cm、高位≥195×58×87cm；
靠背最大倾角≥75度；
脚轮直径:≥125mm；
主体材质:铝合金;
主体结构：高强度铝合金骨架、安全带、护栏、角度可调。 

	47.2
	担架平台
	担架安装组合平台，所有材质使用封闭式304不锈钢，平台内部可放置铲式担架或脊椎固定板。

	48
	脊椎固定板
	1.自重：产品使用轻便。
2.重量≤7kg；
★3.承重：可以承受≥400kg的重量而不发生断裂（提供证明材料）
4.穿透效果：X线透过率100%；
5.材料：高密度聚乙烯；
6.尺寸：体积符合急救车使用：长≤185cm、宽≤41cm、厚≤4.7cm；
★7.需提供有效的备案凭证，并提供510K豁免证明文件。
为避免产生售后服务争议，投标供应商需提供生产厂家或中国总代理针对本项目的售后服务承诺书。

	49
	改装要求
	★改装部分原厂质保不低于6年（底盘车除外）。
（投标供应商提供承诺书）



